实验中心

使用指南

| 科研楼各楼层索引 |  |
| --- | --- |
| 六层 | 学术报告厅 Lecture Hall |
| 五层 | 实验中心开放实验区、501贵宾会议室、502-507 PI办公室、分子诊断、病理室、蛋白质平台 |
| 四层 | 北京大学泌尿外科研究所、国家泌尿男性生殖系统肿瘤研究中心、401会议室、402-406 PI办公室、冷库、病理（泌尿）、细胞培养室 |
| 三层 | 北京大学肾脏疾病研究所、卫生部肾脏疾病重点实验室、301会议室、302-306 PI办公室、冷库、病理（肾脏）、细胞培养室 |
| 二层 | 实验中心开放实验区和示教区、201会议室、202-207 PI办公室、病理室、膜片钳 |
| 一层 | 前台、中控室、总库、电镜室、中心实验室、开放仪器区 |
| 地下室 | 低温冰箱区、密集柜、细胞培养中心、去离子水室、离心机室、网络机房、配电间、泵房 |

目录：

上篇： 规章手续

- 实验中心管理细则 （/2）

- 实验中心安全守则 （/3）

- 实验室生物安全防护的基本原则 （/4）

- 非生物类有害物操作防护和废弃物排放管理规定 （/7）

- 实验室事故的处理 （/8）

- 实验中心应急预案 （/9）

- 实验室轮值登记表 （/12）

- 学术讨论发言登记表 （/14）

- 细胞室轮值登记表 （/16）

- 不履行责任后的处罚和赔偿制度 （/17）

- 电镜室出入及在工作区活动的人员管理规定 （/18）

- 地下室守则和低温冰箱使用规定 （/19）

- P2实验室（EBV转化实验室）规定 （/20）

- 细胞培养室管理制度 （/21）

- 冷库管理规定和使用须知 （/22）

- 离心机室（位于地下室东区东北角）管理规定 （/24）

- 免疫组化实验室安全守则 （/24）

- 膜片钳室管理规定 （/24）

- 在职研究生综合评分表 （/26）

- 实验中心登记和阅签表 （/27）

下篇： 仪器操作

- P2实验室出入程序 （/暂无）

- 细胞培养室安全和操作守则 （/暂无）

- 免疫组化室使用注意事项及流程 （/28）

- BD InfluxTM流式细胞分选仪 （/30）

- BD分选式流式细胞仪 （/31）

- Olympus激光共聚焦显微镜 （/33）

- Leica激光显微切割仪 （/33）

- 小动物活体显像Xenogen IVIS Spectrum系统 （/34）

- 蛋白液相分析FLEXMAP 3D系统 （/34）

- AB 7300型定量PCR仪 （/35）

- AB 3130XL测序仪 （/36）

- 各种显微镜、荧光显微镜使 （/37）

- 各种离心机 （/37）

- 各种天平 （/44）

- 冷冻抽干机 （/45）

- 紫外分光光度计 （/45）

- 细胞超声粉碎机 （/46）

- PCR仪 （/46）

- 电泳设备 （/50）

- 凝胶成像仪 （/51）

- 常规仪器设备电热恒温水浴锅、烤箱、高压锅、超净工作台、冰箱等 （/52）

- 测量仪器设备 （/56）

- 连续可调式移液器 （/56）

北京大学第一医院实验中心管理细则

北京大学第一医院实验中心，即位于北大医院门诊部的科研楼，为全院科研人员、用品和设备最密集的实验场所。请所有在本中心工作的所有人员须有强烈的安全防范意识，严格遵守本则及以下各项管理条例。

（一）入驻：

- 得到科研处批准，并在科研处缴纳场地费后，携带纸质版《北京大学第一医院科研楼科公共实验台面租用协议》和导师签字后的空白内部支票1张（培训服务费+罚金准备金），到科研楼120房间办理入驻手续；

- 填写3联登记表，持2联到财务处缴纳门卡押金（现金，个人）500元人民币，说明实验内容，领取相应权限的门卡、更衣柜、和实验单元钥匙；

- 按规定接受培训。

（二）培训流程：

- 安全教育等开学初系列课程

- 仪器使用培训

- 专业实验室使用培训

- 实验室规章制度阅签（奉送小册子1本）

- 系列培训费：200元/人次；专业实验室培训费500元/人次；仪器培训免费

（三）领钥匙，领租用小仪器包（可自备）

- 更衣柜，一把

- 自习台抽屉，一把

- 实验台三联抽屉，一把

- 租用小仪器包含：小电泳槽（水平/垂直型/转膜槽自选）1、小振荡器1、小加热块1、小电泳仪/小离心机/小水浴锅——三选一（相邻三台面配一套），押空白支票一张（保证离开时有效）。仪器在使用期间由个人维护，离开交还

- 交还时完好，不收租金；因老化、停电等外因损坏时，不收租金

（四）责任和义务

- 参见规章制度小手册，需要领取门卡/钥匙前阅签：认可被告知并承诺

- 值日表（日期自选，须承诺被安排值日当周在场）

- 学术讨论发言表（日期自选）

- 专业实验室节假日使用预约表

- 节假日自愿值班登记表

（五）离开手续

- 交还门卡、钥匙、完好的小仪器包

- 按记录支付培训服务和仪器使用费（内部支票）

- 无故损毁按规定赔偿，个人负担部分从押金中扣除

- 在职研究生领取《实验室综合评分表》，实验中心主任根据所有带教老师评语打分

实验中心安全守则

实验中心是开放的实验场所，人员来自全院各科室和外院。在本中心的所有师生均务必具备强烈的安全防范意识并自觉严格遵守。不按本规定执行，初犯免罚。教育后再犯，依情节严重程度，分别予以罚款500元、停止本人使用本中心（禁用一段时间或取消门卡）、上报研究生院听候处理和取消导师所有学生直至禁止所在科室所有人使用的处罚。

- 服从专业实验人员——中心实验室老师的指导，包括实验技能和安全防护，遵守各项管理规定并参加轮值。

- 凡进入中心实验室工作、学习2周以上的人员必须参加中心实验室统一培训，2周以下须接受所进入的实验室指导教师的各别培训。除专业安全知识外，一般的消防和救生指导必不可少。

- 本着以人为本的原则，所有人员必须清楚地知道安全出口位置，在实验室发生失火、爆炸或有害气体逸出时，应首先尽快离开出事场所，报警119，内线2250（总值班）或2340，2504（保卫处）。在没有把握灭火，且不危及自己安全的情况下尽快撤离是第一位的，必要时一层窗口也是通道。（附中心实验室一、二楼通道及出口）。在起火、冒烟最初阶段，火势不大、烟雾中无强烈有害气体时，在场人员有把握控制时，可利用各室中的消防专业石棉布、楼道中的灭火器（附位置图）或浸透水的毛巾、工作服覆盖等方法灭火，同时关掉电源、拔除插销。不要在未知火源时用水灭火！！有机溶剂和电路起火尤其如此。不明时呼叫附近人员帮助或报警求救。

- 严格遵守各项实验和仪器操作规程，以免发生化学药品和电器引起的伤害。如无把握，随时咨询，中心实验室指导老师有责任随问随答。发现隐患或危险苗头，如冰箱中有机气体味道强烈或电器及连线上焦糊的痕迹，要及时报告任意一位指导老师并记住他（她）的姓名。

- 严禁向下水道中转移倾倒有机试剂，严禁各种可能引起火灾的不良操作，如在有明火处和电器旁向酒精灯、试剂瓶转移试剂，向在容量不够的插座或接线板上使用大电流电器；在倾洒试剂、漏水到电器上时仍继续使用仪器等。

- 在不慎被酸、碱、有毒试剂、有机试剂、大量EB、放射性核素等溅洒到身体表面，特别是眼、口处，首先要用大量自来水冲洗，然后迅速呼救并到急诊室处置。

- 在被病人血、病变组织或仍有感染性的实验材料污染到身体表面或工作服时，要及时做消毒处理。

- 在使用可能危及他人的电器如高压锅、实验材料如病毒、同位素和有毒试剂时，应预先通知中心实验室和在此环境工作的人员，并在操作的过程从始至终不离开现场。

- 对有害实验废物的处理，要严格按照国家有关规定，并在中心实验室指导老师监督下完成。

10、对易燃、易爆、麻醉、剧毒物品、严格领用登记。对易燃、易爆物品如需少量存储时，应避免阳光直射。

11、可引起急性或慢性中毒的试剂，如苯、氯仿、汞、乙腈等，应在通风柜中使用。

12、有机试剂不得放入冰箱存储，使用时应远离火源。

13、实验室内不得使用电炉。

14、实验室禁止吸烟。

实验室生物安全防护的基本原则

什么是生物危害？

- 从广义上：指有害或有潜在危害的生物因子对人、环境、生态和社会造成的危害或潜在危害。

- 而狭义上：指在微生物和生物医学实验室研究过程中对工作人员造成的危害和对环境造成的污染。

生物危险标志

生物危险  级

实验室生物安全防护综合三原则：

1、安全设备、个体防护装置和措施（一级防护）；

2、实验室的特殊设计和建设要求（二级防护）；

3、严格的管理制度和标准化的操作程序和规程。

三者缺一不可。

生物安全分级

- 一级生物安全防护水平（BSL－1）

- 二级生物安全防护水平（BSL－2）

- 三级生物安全防护水平（BSL－3）

- 四级生物安全防护水平（BSL－4）

一级防护

适用于对健康成年人已知无致病作用的微生物，如用于教学的普通微生物实验

不需要特殊的一级和二级屏障、除需要洗手池外，依靠标准的微生物操作即可

二级生物安全防护

对人或环境具有中等潜在危害的微生物。如临床检验实验室

普通微生物实验室加上使用生物安全柜、高压灭菌锅、眼睛清洗站

生物安全柜

在处理可以通过气溶胶暴露途径传播的感染性因子时必需使用生物安全柜或离心机罩帽。

各种密闭容器

其它为了消除或减小暴露于有害生物材料设计的工程控制设施

个人保护项目：例如手套、外套、长服、鞋套、长筒靴、口罩、面罩、安全眼镜、或防风镜等

二级防护屏障

从事传染性材料的诊断和研究的微生物实验室对人员和环境具有一定的危害

实验室工作区和公共通道的分开，消毒设备(如:高压灭菌器)和洗手装置的使用

三级生物安全防护（目前实验中心不涉及）

适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其毒素，通常已有预防传染的疫苗

- 在BSL- 2 安全设备的基础上，加II级或III级生物安全柜操作、呼吸道保护、隔离建筑物或隔离区

- 双门进入系统

- 向内定向气流

- 单一通过气门

- 独立的送风排气系统

- 保持一定的负压梯度

- 密封产生气溶胶的设备。

- 实验室房屋要密封防滲漏。

- 墙、地板和天花板要防水，易清洁

四级生物安全防护（目前实验中心不涉及）

适用于对人体具有高度的危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病微生物及其毒素

进行烈性传染病研究的实验室

与上述情况类似的不明微生物，也必须在四级生物安全防护实验室中进行

实验室生物安全防护必备的有关文件和记录：

实验微生物操作规程（每种一份）；

紧急情况处理规程；

设施维护记录/年检（含工作人员签字）表；

实验室内仪器登记表

工作人员培训记录；

工作人员体检（含血清检查）和免疫接种登记表

实验室使用登记本（工作日志）

紧急情况登记和处理记录本

非生物类有害物操作防护和废弃物排放管理规定

非生物类有害物包括有害化学品、降解后产物有害的生物大分子和死细胞。细胞、组织和完整活体和涉及生物安全的无细胞物质须参照相关生物安全规章执行。实验中心是开放的实验场所，人员密集。在本中心的所有师生均应自觉严格遵守。不按本规定执行，初犯免罚。教育后再犯，依情节严重程度，分别予以罚款500元、停止本人使用本中心（禁用一段时间或取消门卡）、上报研究生院听候处理和取消导师所有学生直至禁止所在科室所有人使用的处罚。

一、固体类：包括原始固态毒麻药品、爆炸物、易燃物、氧化剂和致癌物；未溶解的表面活性剂和染料

1、毒麻药品如各种氰化物、生物毒素和砷化物；爆炸物如高氯酸、氯酸钾和二亚硝基苯；易燃固体红磷、硫磺和黄磷；氧化剂如氯酸铵和高锰酸钾等；那些性质不稳定、易发生巨变、能与水剧烈反应或有爆炸可能性的化学物或亚硫酸盐废物，及能产生毒气、蒸气或烟的废物如碱性金属、固体苦味酸，它们的购置、贮存、使用、入出登记和排放，须一次一报、专人专地管理，由实验中心统一安排

2、干粉状表面活性剂如SDS、聚乙二醇、丙烯酰胺等易造成吸入性损害，须在通风橱内操作，包装和残留须用水溶解、冲洗或浸泡后按有害医学垃圾处理

3、溴乙锭（EB）、碘化丙啶（DAPI）和偶氮等荧光染料有强烈致癌威胁，应尽量避免使用，用SYBRGREEN替代。自己配制时（科研楼总库可以领到配好的EB）要特别当心，防溅出和吸入。排放见下节。

4、锐利物（Sharps）：能够造成刺透或撕破的废物。此类废物包括针、刀、玻璃或塑料碎片，须放置在硬的锐利物专用盒，专人回收

5、死动物、组织、细胞沉淀、固体培养基和半固体培养基须包装严密后高压灭菌后按有害医学垃圾处理

二、液体类：包括有机物、腐蚀性液体、有害溶液和液体培养基

1、除了低浓度乙醇外的有机液体操作须在通风橱内进行

2、冰箱内不得存储任何高闪点和没有双层密封的低闪点有机物

3、腐蚀性液体如硫酸、盐酸、磷酸、氢氧化铵、含硫化合物等液体操作须在有下水的通风橱、戴好防护具、有带教老师指导下进行

4、含EB、DAPI等有害致癌物和亚硫酸盐溶液的电泳液、转膜液和废弃试剂，须排放到专用水槽的活性炭吸附筒内，定期由安全员收集，严密包装后按有害医学固体垃圾处理

5、可以与水以任何比例互溶的和不产生挥发性气体的醇、醛和有机酸类（如乙醇、甲醇、甲醛、乙酸和草酸等），在经过大量水稀释后可排放于下水道

6、不溶于水、有腐蚀性、挥发性的和产生刺激气味的有机废液（如甲苯、二甲苯、苯酚和巯基乙醇）只允许从标准通风橱（每层2个，分别位于东、西区的东北角）下水中排放，且不允许用大量水冲洗。如不在此操作，须收集在有内盖的棕色玻璃瓶或专用蓝色废液桶中，严格密封后由安全员或指派的专人送往密闭储藏室存放。由保卫处专人联系统一外送处理

三、气体类

1、有机气体操作须在通风橱内进行

2、产生苯蒸汽、硫化氢和含硫化物分解气体等操作须在通风橱内戴好防护具下进行

其它：因没有场地和人员资质，任何放射性物体不得进入科研楼

实验室事故的处理~

(1)创伤：伤处不能用手抚摸，也不能用水洗涤。若是玻璃创伤，应先把碎玻璃从伤处挑出。轻伤可涂以紫药水(或红汞、碘酒)，必要时撤些消炎粉或敷些消炎膏， 用绷带包扎。

(2)烫伤：不要用冷水洗涤伤处。伤处皮肤未破时，可涂擦饱和碳酸氢钠溶液或用碳酸氢钠粉调成糊状敷于伤处，也可抹獾油或烫伤膏；如果伤处皮肤己破，可涂些紫药水或1％高锰酸钾溶液。

(3)受酸腐蚀致伤：先用大量水冲洗，再用饱和碳酸氢钠溶液(或稀氨水、肥皂水)洗，最后再用水冲洗。如果酸液溅入眼内，用大量水冲洗后，送校医院诊治。 (4)受碱腐蚀致伤：先用大量水冲洗，再用2％醋酸溶液或饱和硼酸溶液洗，最后再用水冲洗。如果碱溅入眼中，用硼酸溶液洗。

(5)受溴腐蚀致伤：用苯或甘油洗濯伤口，再用水洗。

(6)受磷灼伤：用1％硝酸银，5％硫酸铜或浓高锰酸钾溶液洗濯伤口，然后包扎。

(7)吸入刺激性或有毒气体：吸入氯气、氯化氢气体时，可吸入少量酒精和乙醚的混合蒸气使之解毒。吸入硫化氢或一氧化碳气体而感不适时，应立即到室外呼吸新鲜空气。但应注意氯气、溴中毒不可进行人工呼吸，一氧化碳中毒不可施用兴奋剂。

(8)毒物进入口内：将5—10m1稀硫酸铜溶液加入一杯温水中，内服后，用手指伸入咽喉部，促使呕吐，吐出毒物，然后立即送医院。

(9)触电：首先切断电源，然后在必要时进行人工呼吸。2A)%

(10)起火：起火后，要立即一面灭火，一面防止火势蔓延(如采取切断电源，移走易燃药品等措施)。灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一殷的小火可用湿布、石棉布火砂子覆盖燃烧物，即可灭火。火势大时可用泡沫灭火器。但电器设备所引起的火灾，只能使用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火，不能使用泡沫灭火器，以免触电。实验人员衣服着火时，切勿惊慌乱跑，赶快脱下衣服，或用石棉布覆盖着火处。Ea 关

(11)  伤势较重者，应立即送医院急诊室。]

实验中心应急预案

一、安全要求

实验室突发安全事件的分级如下：

1级：实验室失火、爆炸，造成人员伤亡

2级：毒麻药品流失，高浓度放射性同位素流失

3级：实验室有害气体、液体、固体逸散造成环境损害

应对实验室突发安全事件的标准如下：

      - 从事实验室工作的人的个人标准：参加过消防培训，知道报警程序和电话，明白应急出口位置，了解灭火器的基本使用程序。

      - 实验室安全员的工作标准：参加逐期消防培训；熟知紧急情况下的处理程序，熟知报警程序，会做各种伤害的急救，熟练使用各种消防器材，负责完成每周一次的安全检查。

      - 实验室主任或主管的工作标准：熟知全室的安全隐患并及时上报或自行解决，能够在紧急情况发生时做出及时的现场处置、报告上级和指挥疏散，监督每周一次的安全检查。

      - 实验室所属科室主任的工作标准：了解本科实验室的安全隐患并负责监督解决，在紧急情况发生时及时赶到现场协调救援工作，负责提供预案所需物资和设施。

      - 科研处处长的工作标准：制定应急预案并监督其中各项内容的落实情况，在紧急情况发生时负责组织和实施应急预案、协调院内各部门之间的配合和组织现场指挥、调度和外情专家，检查每周一次的安全报告并协助解决其中所反映的问题。

      - 主管院长的工作标准：负责决定是否启动本应急预案，制定针对实验室隐患的宏观安全措施，在紧急情况发生后向上级部门或媒体通告

- 突发事件发生后的工作顺序

科研处接到事件报告

上报主管部门

外请事故专家

主管院长召集领导小组

启动科研系统应急预案分工负责

通知保卫处

协调物业公司

事件现场处理

通知所属科室领导到现场

分析事件原因

发布通报、处理结果；组织现场会；制订整改措施和监督落实

三、突发事件发生后的报告程序

电话报告程序：

见表 北京大学第一医院科研机构（要加上实验室负责人手机或家庭电话）

到达时间要求：

事发现场→科研处：10分钟

科研处→主管院长：5分钟

主管院长→召集应急领导小组成员：5分钟

启动科研系统应急预案：20分钟

实验室负责人、科室领导和应急领导小组成员→到达现场：30分钟

应急领导小组→通知保卫处、物业公司等有关部门：40分钟

现场处理→事故通报：3天

四、应付突发事件必要的物资、设施准备情况

科研楼全楼配备了消防喷淋报警中控系统、安全监视器、灭火器、应急灯和逃生指示路标。各主要实验室内配有护目镜、急救箱、防毒面具和石棉毯。

各实验区轮值制度（学术活动、安全、卫生、实验准备等）

实验中心开放实验室每层有东西2区，分别有带教老师负责管理，包括排值日，即轮值（Rota）。进入实验中心的所有研究生、技术员和其他实验室工作者，必须遵从该负责老师的安排参加轮值，职责包括安全监督、室内卫生、实验准备（如仪器维护、补充液氮和CO2等）。

轮值内容：

- 超纯水仪前置去离子水，日检

- 医学垃圾封口，贴标签，日检

- 加热电器日检，注水（烤箱，水浴锅，PCR仪），日检

- 冰箱温度和结霜状态，周检

- 细胞培养箱CO2气瓶检气，上报供应科氧气站，换瓶，连接；按需，不定时，至少每周二次观察

- 细胞培养室安全柜或洁净台操作区、孵箱清洁消毒；每次操作结束后

- 细胞培养室液氮罐加足液氮；按需，不定时，至少每周二次开盖探查

- 检查仪器良好，污损等状态并记录；周检

负责老师负责监督检查本区轮值完成情况，每周2次或更多。

各区负责老师姓名和联系办法将会张贴在各区布告栏。

各室轮值职责由负责老师根据所在实验区内容负责制订、张贴、监督和上报。

轮值登记表

| # 领任人（起止日期） | 前置水 | # 垃圾 | # 注水 | # 仪器 日检 | # 完成人签字 | # 负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

学术讨论发言登记表（每2周一次，周5下午1：30开始）

实验中心科研讨论内容：1、工作汇报；2、疑难讨论；3、方法探讨；4、经验介绍；5、文献报告；6、课题设计；7、新技术介绍；8、外请学术报告；9、公司和其他前沿技术宣介等

| # 姓名 | 科室 | # 主要内容或标题（可空缺） | # 日期（周三、周五下午） |
| --- | --- | --- | --- |

（日期自选，周期为X月一次）

细胞室轮值登记表

| # 领任人（起止日期） | CO2检气 | # 清洁消毒 | 加液氮 | # 完成人签字 | # 带教老师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

不履行责任后的处罚和赔偿制度

实验中心是开放的实验场所，人员来自全院各科室和外院。在本中心的所有师生均应自觉严格遵守。不按本规定执行，初犯免罚。教育后再犯，依情节严重程度，分别予以罚款500元、停止本人使用本中心权利并通告（禁用一段时间或取消门卡）、上报研究生院听候处理和取消导师所有学生直至禁止所在科室所有人使用的处罚。

一、使用本中心仪器设备出现故障及时报告负责人或办公室值班人，经核实属于正常损耗，非违规或野蛮操作情形不适用本制度。

二、属于本人租用的小仪器包内的仪器，使用和保管不当造成全部或部分损失，应在交还时自动补齐。否则从支票中扣除相应费用。

三、无故损坏公用仪器和耐用物品时需照价赔偿，向负责人交纳支票，拖欠不赔偿者停止本人及本科人员使用，待赔偿后方准重新使用。

四、不完成轮值，造成本区同学/同事实验不便者，根据情节严重程度：

1、口头警告，在通知的期限内加倍补做轮值；

2、在规定期限内不补做轮值内容，暂时取消门卡；

3、无视警告和处罚，通知导师，并取消门卡，停止本人使用中心台面和仪器；

4、无视被取消的使用权，继续设法使用台面和仪器，通知研究生院和所在科室，永久停止本人及限制所在科室其他人员使用实验中心。

五、违反操作规程、损坏公物及仪器设备者根据情节严重程度作如下处理。

1、本人交书面检查，由所在科主任和导师签字后在实验中心备案。

2、由研究生办公室和所在科室决定扣发本人月奖金的50-100%。

3、限期修好仪器或按仪器原价扣除折旧（5%/年）赔偿（最低不得少于仪器原价的1/20）

4、原则上赔偿由科室、导师、个人各负担1/3。

5、根据损坏、修复情况及本人态度，实验中心有权决定是否向研究生院和学位办公室通报。

附   赔偿通知单

科：

贵科导师           的学生         于     年   月   日

损坏实验中心                仪器一台，价值       元。

按规定应赔偿         元（科室、导师、学生各负担1/3）。请于    月    日前给予解决。

实验中心

年   月   日

电镜室出入及在工作区活动的人员管理规定

1、来访者请先按门铃，获得允许后，需在缓冲区更换拖鞋方可进入我室；

2、禁止穿隔离衣、戴着工作手套者进入本室大门；

3、禁止戴着工作手套者触摸门把手、按压门铃；

4、进入我室的来访者或电镜使用者仅限于在其相关区域活动，未经允许不得四处走动；

5、未经允许不得操作和使用本室任何仪器设备；

6、禁止在电镜机房拨打或接听手机；

7、在我室工作区域中行走时应脚步轻缓，严禁跑跳、敲打或撞击的行为；

8、禁止高声喧哗；

9、注意保持环境整洁，垃圾或废弃物应按分类放入相应的垃圾箱中；

10、离开我室的人员应将换下的拖鞋放归原处。

电镜科研工作的申请流程

1、申请人与我室科研或医疗的相关主管联系，商议和确定与电镜相关部分的实验工作；

2、填写《北京大学第一医院电镜室科研工作登记表》

3、上表由课题负责人或研究生导师签字确认后，连同需交付实验费用的支票一起交到我室进行登记备案；

4、申请人需在我室对其课题申请进行登记备案后方能送交样品到我室开始实验；

5、我室的联系电话：83575336或83572483

地下室管理规定

科研楼地下室为新设的实验区，包括P2实验室、细胞培养室4间、细胞准备室、大型离心机和去离子水制备室等。低温冰箱区有东西两个，面向全院开放。不对外开放的还有配电间、污水泵房和消防泵房。由于地下室封闭性强，防火和实验安全要求高，特做出以下规定。望大家严格遵守并互相监督。

一、安全守则：

1、凡在地下室进行实验的人员必须熟悉地下室安全出口，学会各种消防器材的使用方法，知道消防箱、报警电话和电铃的位置和使用方法。遇到危险的处理程序见科研楼一层张贴的中心实验室安全守则。

2、地下室东西出口大门均为安全门，具有防火防盗双重功能：由外入内需要钥匙开启和关闭，由内出外只需旋转把手即可。此外，出口标志分断电指示灯和近地荧光路标，紧急情况下还可利用消防泵房窗外的安全梯。

3、配电动力间和消防泵房是机房放重地，非维护人员勿入。如果发现电力和动力装置有异常，及时报告维修部门（电话2568）、后勤总值班（2250）或中心实验室（2656）。

4、CO2气瓶和液氮罐按要求放置在地下室通风处，如公用走廊，闲人勿动！

5、地下室的废水是由机房下水井的潜水泵抽提到一层排放，请务必不要向下水道乱扔杂物以免水泵堵塞。并随手关水，避免跑水。

二、出入室手续

1、进入地下室占用实验空间的人员，与租用其他中心实验室台面一样，按规定统一办理入室手续，包括管理制度签阅、交2张内部支票（1张固定额；1张空白）、交衣柜押金和领钥匙等。

2、离开时结帐（包括损坏赔偿）、交钥匙，中心实验室主任在出室鉴定表签字盖章。

三、开放时间、

1、周一~周日早8：00~下午5：00开放大门和全部实验室，请遵守科研楼作息规定。

2、地下室绝不允许过夜。周一~五下午5：00~11：00和周末做实验和自习人员务必在传达室登记，由门卫开、关大门。

低温冰箱区

一、租用场地放置冰箱：

1、凡有意在本区存放低温冰箱的单位，需向科研处提出申请，经批准后方可进入。

2、冰箱管理、运行状态等均由冰箱拥有者和管理员负责。

3、放置冰箱的科室须遵守实验中心的规章制度。按年度提前交纳场地使用费。

二、租用中心实验室贮存盒：

1、保持实验室的清洁卫生，及时清理遗洒的冰水、试管、手套等杂物。

2、凡有意在中心实验室低温冰箱存放物品的人员需向中心实验室提出申请，保证遵守规定，经同意后办理手续方可放入。

3、按年度提前交纳低温冰箱的使用费。增加标本盒数量时及时登记。

4、按分配位置领取标准贮存盒，统一编号，存放标本，不得随意翻动他人的标本。

5、实验结束后及时清理冰箱内物品、按时撤出。

P2实验室（EBV转化实验室）规定

P2实验室设有缓冲间，与普通环境隔开，所有操作均在生物安全柜内进行。实验人员必须在经过进出程序、操作安全和防护培训，经主任考核后，方可进入实验室。

1、凡进入P2实验室的人员必须经过中心实验室专家论证，主任批准，到办公室登记后方可进入。

2、正式开展实验前要经过培训、培训合格可单独开展工作。

3、禁止未成年人进入实验室。

4、禁止在实验室处理无关物品。

5、禁止干扰正在操作或辅佐人员的工作。

6、临时有病、皮肤破损或正在使用免疫抑制剂的人员不可进入实验室工作。

7、在实验室，工作人员必须明确进入和离开实验室的程序，按张贴的规范操作，出入要登记。

8、所有实验用品不可乱放，需经传递窗出入，必须经过浸泡消毒剂后，才可进行洗刷处理。固体废物须经过实验室内部高压消毒；液体废物需经消毒混合池混合过夜后才可排放。

9、遵守实验室各项规定、爱护仪器、保持实验室的清洁，出现问题及时报告主管老师（电话：2656）或主任（电话：2044）。

10、进入实验室的人员必须换拖鞋、穿隔离衣、带口罩、帽子以及消毒手套。

细胞培养室（位于地下室东区）管理制度

1、本细胞培养室是净化级实验室，实验者必须遵从管理人员安排，严格按照分组规定使用超净台、培养箱、冰箱及显微镜等公用设施。

2、细胞实验室内的设备由管理人员负责调整，不能擅自调整设备的各项设置，如遇到CO2培养箱报警或设置条件改变，或者其他仪器故障请及时通报管理人员。

3、每天使用超净台必须提前30分钟打开超净台内的紫外灯消毒。

4、超净台使用时请吹风，玻璃门与台面间应留有5-10厘米空隙以便空气流通，否则风机负载过重容易损坏。

5、打开培养箱前，请先用酒精擦手。取细胞时注意观察培养箱是否正常，包括CO2、温度及水。如果出现问题及时与负责人联系。

6、细胞传代前，仔细观察细胞的状态、密度，有无染菌情况，确保无菌后再进行操作；如染菌，必须立即用新洁尔灭浸泡。

7、做实验前必须用75%酒精棉球擦手；操作完成后，应及时清理工作台，将各实验用具放回原处，如有溶液泄露，请用酒精棉球清理干净。实验完毕必须放下挡板，各种废弃物必须带出培养室。

8、实验动物处理完毕后必须带出培养室，不得滞留，以免造成污染。

9、室内常规用品不准随意拿出室外，所有物品不得挪作它用。未经实验者允许，不得翻看其他实验者的细胞。

10、各人存放于冰箱内的培养液要注明姓名、配制日期，不得随便使用他人的培养液，以免交叉污染。严禁将与实验无关的易燃、易爆及其他有毒有害物品带入细胞室；在本细胞室内不得进行病原性微生物等其它易污染物的操作。

11、节约用酒精、节约用电。注意防火防盗，杜绝一切可能导致火灾的行为。

12、进入细胞室的实验人员必须遵守清洁卫生值日安排。

冷库（位于三四层西区）管理规定和使用须知（空白）

- 冷库参数均已设置完毕，不得随意调整。

- 注意观察控制柜运转情况、观察温度表变化情况。

- 制冷压缩机组周围、冷风机前、蒸发器前不得堆放物品，以免影响制冷效果。

- 冷库配用水冷压缩冷凝机组，开机前应先通入冷却水并且在运转中不得中断冷却水。

- 冷库制冷系统为自动控制运行，一般无需专人看管，但使用中应定期定时注意吸气压力、排气压力以及压缩机油面变化。（观察压缩机曲轴箱上的视油孔油位情况，压缩机油面不应低于视油孔的最低油位。加油由专业人员进行，不得盲目添加）。

- 经常注意压缩机运转声音是否正常，有无异常现象。

- 风冷压缩冷凝机组应定期清理换热器上的灰尘污垢，以免直接影响散热效果，同时机组应放在有良好通风条件和未有灰尘的地点。

- 电源电压应为额定值±10%范围之内。

- 正常运行时，压缩机每小时启动次数应少于5次，且每次停机时间应不少于3分钟。

- 常运行时压力表指示范围请参考下表：

| 制冷剂 | 高压表Mpa(kg/cm2) |  | 低压表 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水冷机组 | 风冷机组 |  |
| R12 | 0.637～0.98(6.5～10) | 0.637～1.27(6.5～13) | 根据所使用的蒸发温度确定 |
| R22 | 1.078～1.67(11～17) | 1.078～2.058(11～12) |  |
| R502 | 1.176～1.764(12～18) | 1.176～2.35(12～24) |  |

- 经常检查热力膨胀阀运行情况，正常情况下能听到膨胀阀内制冷剂流动的微小声响，且在进液口接头至阀体过滤器一般不结霜，若听到膨胀阀内是断断续续的流动声，说明制冷剂量少或是断续流过的，若发现膨胀阀进口接头至阀体过滤器这边全部结霜，说明有堵塞现象，需加以解决。（见故障分析及排除方法）

- 禁止将电器部分及电脑控制柜接触水，以免损坏。

- 不要随意拆卸制冷机组及电脑元件。

- 不要随意在控制柜内连接其它电器的电源。

- 当冷库依规定安装调试交付使用，用户在使用上应注意下列事项：

  - 物品进、出冷库要填写进、出库单。

  - 严格把握入库量，未经冻结的热货直接进入冷藏间，日进货量不得超过库容积5%。

  - 进货温度超过32℃时应酌情减少库容积，否则库温可能超过设计值。

  - 冷库内物品堆放不可阻碍流通道，以免妨碍库内制冷效果。各类物品要按位存放，堆放整齐。

  - 要及时清理积压物品，对超期、变质的物品保管员要及时上报，并妥善处理。

  - 冷库内不得存放食物等与实验无关物品。

  - 冷库应尽量减少开门次数，过多的开门次数将造成渗入空气的热负载增加，使冷库超载，同时蒸发器容易结霜，增加化霜次数和化霜时间，影响正常使用。

  - 为确保冷库正常运行，进入冷库人员需提前申请，按规定时间进入：工作日上午9:00、下午2:00。

  - 外来无关人员不准进入冷库。

  - 进入冷库要注意防寒防冻，穿冷库专用防护服。

  - 进入冷库需二人同行，最好一人在库外等候，以防发生意外。

  - 进入冷库时间不宜过长，如-20℃，每次进库时间不宜超过20分钟。

  - 进入冷库人员出现不良反应，如嘴唇微麻、手脚沉重等，要果断出库，防止发生意外。

  - 轮值人员离岗前要认真检查库房、机房情况，没有问题后方可离岗。

  - 冷库出现故障应及时与主管部门联系（科研处、厂家）。

  - 违反规定视情节轻重给予处罚，如暂时取消门卡、永久取消门卡等。

离心机室（位于地下室东区东北角）管理规定

本室为超速、高速及样品干燥仪器室。室内仪器均由中心实验室专门人员负责。

1、使用者需遵守地下室管理规定，并经仪器使用培训及负责老师同意方可使用。

2、使用中需遵守仪器使用规定及要求，注意用电、人身及仪器安全。

3、按规定填写仪器使用记录并保持使用仪器的清洁。

中心实验室病理-免疫组化实验室安全守则

病理和免疫组化实验室现拥有先进的常规病理技术大型设备，包括：恒冷箱切片机、自动脱水机、石蜡切片机、包埋中心、图象分析系统。可开展经典病理学制片，特殊染色，免疫组织化学，原位杂交和其他分子病理技术。

1、做实验必须经过中心实验室的同意，必须遵守中心实验室的一切规定。

2、小心使用仪器，恒温箱及水浴锅高温不可无人看管或过夜使用，使用后进行登记。

3、不能使用明火，以免引燃有机试剂。使用有毒害可挥发液体操作需在通风厨内进行。

4、如果晚上做实验需要提前说明。

5、最后离开时，必须关上机器、关上电源。

6、保管好个人物品，一切自带物品丢失责任自负。

膜片钳室管理规定

仪器名称：膜片钳记录分析系统

主要设备：PC-2C放大器、AXON200B放大器、正置显微镜、NIR-DIC成像系统、水镜头、荧光显微镜、微操纵器、拉制仪、抛光仪、振动切片机等。

仪器应用范围：单细胞膜片钳记录（急性分离细胞、培养细胞）、脑片膜片钳记录（盲法、可视法）

⑴ 入室：签订《膜片钳技术平台合作协议》，一式两份。

⑵ 培训：包括理论培训和操作指导。膜片钳记录分析系统属于高端精密仪器，因此任何进入本室的人员，必须经过本室专门人员培训合格认可后，经允许方可进行独立操作。在实验过程中，必须严格按照实验流程进行操作，不得擅自更改操作步骤，不得自行调改仪器设置，以免造成仪器毁损。

⑶ 仪器损坏赔偿事宜按照中心实验室赔偿制度进行处理。

⑷ 统一安排实验时间，使用仪器后作登记，节假日使用预约表。

⑸ 实验人员负责当天的水电安全和室内卫生。

⑹ 其他事宜遵循《北京大学第一医院实验中心管理细则》

核酸扩增检测实验室（位于5层东侧分子诊断中心）化学试剂储存和使用、废弃物处理及生物防护程序

一、化学试剂

每月清点一次试剂，发现试剂存量不足时及时领用或提交请购申请。发现有试剂过期或明显变质时要立即报废，并将报废试剂妥善处理。临床基因扩增实验室常用化学试剂均置于阴凉、干燥处保存。实验中常用到的一些化学试剂则根据要求保存于不同环境（如预冷75%乙醇保存于-20℃）。PCR试剂一律贮存于-20℃。

二、废弃物处理

做好实验室内各区的日常清洁工作。将所有用过的一次性物品，交医院统一按生物传染性制品处理。扩增后的反应管严禁在实验室内打开，须包于一次性手套中，交医院统一按生物传染性制品处理。

三、生物防护措施

实验台面日常清洁时使用75%的酒精擦拭。每区每次实验后紫外灯照射。 所有来自病人的血液或体液标本均应视作传染源，因此在标本的采集、运输过程中，标本容器应完好无泄漏。处理标本时应穿工作服、戴手套，以免沾上皮肤。在实验过程中病人标本外漏时，应立即用消毒液滴上，滤纸盖上半小时，然后用酒精擦洗，并经紫外灯消毒。应脱下所有该实验区个人防护装备。

在职研究生《实验室综合评分表》

根据研究生院对在职研究生转科评价的要求，本中心要求在离开时由指导老师填写在职研究生《实验室综合评分表》，中心实验室主任签字。

| 研究生姓名 |  | 学 院 |  |  | 考核日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 年 级 |  |  | 学 号 |  |  |
| 评 定 指 标 |  |  | 优 良 |  | 合 格 | 不 合 格 |  |
| 敬业精神和工作责任心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗作风与科学作风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团结协作与人际关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱护公物和勤俭精神 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵纪守法及劳动纪律 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学术活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评定等级 |  |  | □优良 □合格 □不合格 |  |  | 分数（如果需要）： |  |

说明：

敬业精神和工作责任心10分（坚持真理，尊重科学，医德学风）

医疗作风与科学作风25分（造假或剽窃者，该项为“0”分）

团结协作与人际关系20分（不完成轮值者，该项为“0”分）

爱护公物和勤俭精神15分（超时间使用仪器，浪费试验耗材）

遵纪守法及劳动纪律20分（损坏仪器，违反操作规程和安全守则，他人投诉）

学术活动10分（不参加一次扣2分）

综合评定标准：

- 优良：评定指标中至少获4项优，且无不合格；

- 合格：评定指标中无不合格项；

- 不合格：评定指标中有一项不合格。

实验中心进入登记和签字制度

实验中心要求所有进入实验中心一个月以上的研究生，包括科研型研究生和临床研究生，在进入实验室前参加统一培训（在每个学年的开始，没赶上者单独培训），结束后阅读实验中心各项规章制度并在签字表签字认可。然后由实验中心统一分配指导教师、实验台、更衣柜和房间钥匙（为防止长期占用需交押金）。

进入前再次核实是否知道火灾报警电话和灭火器使用方法。

签字表内容包括姓名、科室、导师姓名、入室日期、本人联系电话/Email和签字人声明（见最后一页）。

实验室规章制度阅签表

签字人声明：

我已经阅读和理解了上述守则和规定，自愿执行并接受监督。我愿意为自己在中心实验室工作期间的行为负责。如有违犯，同意按规定接受处罚。

姓 名    科 室   导师  入室日期  结束日期   支票号 本人联系电话/Email      签名

免疫组化室使用注意事项及流程

标本处理注意事项：

新鲜组织应及时固定，一般推荐使用10％福尔马林固定6－24小时。切成不超过1.5╳1.5╳0.5cm3大小的组织块。根据特殊检查（特殊染色和组织化学染色、免疫组织化学染色和原位杂交）的需要，选择其它适宜的固定液进行固定。如果需要进行脱水、浸蜡程序请与负责老师联系。

包埋中心使用注意事项：

1、需与负责老师预约好使用时间，并提前准备好组织块。

2、实验耗材由实验室提供。

3、使用结束后需清理干净石蜡残渣。

石蜡切片机使用注意事项：

1.使用前请提前预约。

2.自己准备中楷毛笔及干净镊子和载波片。

3.使用结束后应清理干净所有残渣，锁好刀头。

冰冻切片机使用注意事项：

1、使用冰冻切片机者应购买一次性刀片及借用金属圆托。

2、自己准备好冻存的标本、OCT和涂有防脱片剂的载玻片。

3、使用结束后应清理干净所有残渣，刀位调至中位处并锁好刀头，机器在一般情况下维持机箱温度在–10℃左右，不必关机。

图象分析系统使用注意事项：

1、必须经过负责老师的同意方能使用显微镜，不能擅自使用。

2、显微镜关机后如需使用必须间隔30分钟以上。

3、因显微镜灯泡属消耗品，希望使用时节约时间，以增加灯泡寿命。

4、不能使用移动硬盘和U盘，以免将病毒带入。采图后和负责老师联系刻录光盘。光盘5元/每张。

5、望大家爱护仪器，小心使用。

免疫组化实验安全操作流程：

1、冰冻切片保存于–70℃，用冰甲醇及丙酮各固定5分钟。石蜡切片用专用透明剂脱蜡，用乙醇及PBS洗后加入修复液，在微波炉或高压锅中修复抗原。

2、PBS洗片后用封闭液封闭一小时，用生物素标记的二抗者需先用H2O2阻断内源性过氧化物酶。

3、PBS洗标本后加入一抗在室温下作用一小时。

4、用清洗液洗三次，每次5分钟。

5、加入二抗，室温下作用一小时。

6、在清洗液中洗三次，每次5分钟。

7、若二抗为荧光抗体应在暗盒中操作及保存，然后用荧光显微镜照相。

8、若二抗为生物素标记，应该用链亲和素结合的辣根过氧化酶再作用一小时，然后清洗3次，每次5分钟，然后用DAB显色。若二抗为碱磷酶标记，则用NBT/BCIP显色。

9、显色后用苏木精复染，封片。

BD InfluxTM流式细胞分选仪

位置：科研楼四层XXX房间

BD InfluxTM流式细胞分选仪是BD在流式领域的最新力作，在细胞治疗、移植、干细胞研究，少量细胞分选方面具有独特的优势。

本研究所配备的BD Influx具有355nm、 488nm、633nm三根激光，可同时检测多达10种以上的荧光颜色。

新的分选模式，比如比例分选模式和位置分选模式，将分选能力拓展到了基因组学和蛋白质组学研究。主要用于细胞分选，同时可做细胞膜表面标记、细胞凋亡、细胞周期分析、DNA 分析（如DNA 倍体）、细胞内标记、细胞表面蛋白和细胞内蛋白的表达分析、造血干细胞的检测、细胞生理学研究和液相蛋白定量分析等等。

样品准备：

依不同的应用目的，样品准备具有不同的方法，可提前联系泌尿所老师，获取不同的准备方法。最后一步要求必须上机前微孔膜过滤。具体见附件样品准备Protocal.

上机：

必须在泌尿所老师的指导下进行。

关机：

关机前必须做好清洗工作，按如下步骤进行，

1．关激光

2．清洗系统：上样管中加10%的漂白水3ml上样5分钟，加蒸馏水3ml上样5分钟，按Run关闭液流，关气源开关，清空鞘液桶，用蒸馏水冲洗后装1L蒸馏水，盖好鞘液桶盖子并重新打开气源开关，按Rinse，然后按 Backflush 冲洗所有管路直到鞘液桶没水，直到样本管路不再滴水，按Rinse关掉液流。

3．干燥液路 取下Nozzle，将Flush bucket放在Nozzle支架下方，打开压力阀降下鞘液桶压力，短接鞘液滤器，从鞘液桶拔下气路和液路管路并将他们连在一起，按Rinse，然后按Backflush，让空气在系统里流动10-15分钟以使管路干燥，关气源开关，倒空废液和鞘液桶并用蒸馏水冲洗干净后干燥过夜，一定记住卸鞘液桶压力，否则可能会导致液体泄露。

4．清洁分选仓  关偏转板电压，打开后用湿纸巾擦干净偏转板，清洁分选仓、Nozzle附近腔、上样台。

5．关闭系统 关掉附属开关或关主电源开关，关所有激光，关真空和气源开关。

收费标准：

细胞分选，300 元/小时。细胞检测，100元/小时。

附：

- 流式分选样品准备

- 细胞表面标记检测样品准备

- 细胞内炎症因子或蛋白的检测样品准备

- 凋亡检测样品准备

- 细胞周期检测样品准备

BD分选式流式细胞仪

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

流式细胞术(flow cytometry,FCM)是利用流式细胞仪对生物颗粒包括细胞、血小板、微生物以及人工合成的微球等进行多种物理和生物学特性定量分析，并能对特定的细胞群加以分选的一种细胞参量分析技术。BD FACSAria流式细胞分选仪为流式细胞仪高速分选和多色分析技术设定了更新更高的标准。仪器的设计采用全新理念，极大地简化了高速分选和多色分析的操作和实验要求。本仪器为中心实验室百万元级高级仪器，由专人负责使用、调试和维护。

激光器配置

Laser1:488nm Coherent Sapphire solid state 13mW-20mW

laser2:633 nm JDS Uniphase HeNe air-cooled 10mW-20mW

Laser3:407 nm Point Source Violet solid state(for Hoechst znd DAPI010MW-17mW .

二、主要应用

流式细胞仪对细胞悬液进行快速分析，通过对流动液体中排列成单列的细胞进行逐个检测，得到该细胞的光散射和荧光指标，分析出其体积、内部结构、DNA、RNA、蛋白质、抗原等物理及化学特征。 本室购进的BD FACSAria流式细胞分选仪使用石英杯流动检测池固定光路校准技术。仪器内置的BD AccuDrop系统可以快速准确地确定液滴延迟时间。主要用于微生物分析，细胞分选，细胞凋亡、DNA 分析（如DNA 倍体）、细胞周期分析，细胞内标记，造血干细胞的检测、细胞膜表面标记、细胞生理学研究和液相蛋白定量分析等等。

三、目前使用范围

1. 细胞的免疫检测（测定T细胞、B细胞、NK细胞等细胞亚群的 含量）

2. 细胞周期分析

3. 细胞分选

4. 细胞凋亡分析

四、操作方法

（一）样品准备

（二）开机程序

1.安装合适的喷嘴（70um或100um）喷嘴至少要达到分选颗粒直 径的三倍大小。

2.开启仪器电源，并确保激光器处于关闭状态。

3.打开流动检测池上盖。

4.启动激光器，等待20分钟使它预热，10分钟时可继续步骤5。

5.打开电脑，在登陆页面输入用户名和密码，观察桌面右下角的 网络连接图标是否显示仪器。

6.检查仪器窗口底部的液流系统水平：如果需要，则充满液体或 倾空液体。

7.在FACSDiva软件的“Instrument(仪器)”菜单中，选择“Fluidics Startup’选项：并在提示下单击OK键。

8.当“启动液流系统”程序完成后，使用控制软件来开启液流。

9.打开分选区门，检查位于废液吸引器中的液流的位置，并检查 液流断点窗口中的液流情况。

10.关闭分选仓门和流动检测池上盖。

11.如果需要，在“Sort菜单中选择”High Sort Setup(高速分选设置)“选择设置鞘液压力。

（三）关机程序

1.打开流动检测池上盖。

2.关闭液流。

3.选择“Instument>Fluidics Shutdown(关闭液流系统)”选项

4.出现以下提示信息时，在进样管中装入越1ml洗液，放于载物 台上，单击OK。

5.在进样管中加约1ml去离子水，放于载物台上，然后单击OK。

6.看到“系统已关闭”信息时，单击OK。

7.退出BD FACSDiva软件，关闭计算机。

8.关闭激光器电源，关闭仪器主电源，关闭稳压电源。

Olmpus激光共聚焦显微镜FV1000使用注意事项及要求

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

激光共聚焦显微镜是对光学显微镜的重大改进，主要表现为可以观察活细胞、固定细胞和组织的深层结构，在活细胞影像上实现了高灵敏度、高速和高精度观察的共聚焦系统。并且可以得到清晰锐利的多层Z平面结构，即光学切片，并以此可以构建标本的三维结构。本仪器为中心实验室百万元级高级仪器，由专人负责使用、调试和维护。

一、样品准备：

请将玻片放在4℃避光保存。

需要观察活细胞动态变化的必须使用共聚焦特制小皿。

二、提前预约：电话：83572656

三、请根据需要选择存储图形文件格式

四、只能使用光盘拷贝文件

Leica激光显微切割仪（LMD6000）使用注意事项及要求

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

本显微切割仪为德国莱卡公司生产，采用正置全自动显微镜平台，紫外激光棱镜扫描式切割分离样品；利用重力下坠收集样品。 波长 355nm。 本仪器为中心实验室百万元级高级仪器，由专人负责使用、调试和维护。有需要使用仪器者请遵守下列规则：

使用者请提前预约。

一、请认真查阅有关实验的条件、方法、要求。

二、自行解决实验所需试剂、耗材（0.2、0.5离心管，特殊玻片---可与莱卡公司联系）。

三、需要一定冷冻切片技术，自行解决所需样品的制备。

四、仪器使用中服从老师的指导，出现问题及时报告，未经允许不得随意调试。

五、认真填写仪器使用记录

小动物活体显像Xenogen IVIS Spectrum系统

位置：科研楼四层XXX房间

简介：

Xenogen IVIS Spectrum系统是300万元以上的昂贵仪器，其主要应用范围如下：
1. 基因治疗在活体动物体内直接的观察和检测； 
2. 标记细胞或基因的示踪及检测；
3. 对药物研究显示高质量的数据结果；
4. 基因组、蛋白组学、药学及生物技术在活体动物内的研究；
5. 药物及化学合成药物的药物代谢及毒理学监测。

操作前要求：

1、必须提前预约，泌尿所老师可代做，但需收取一定费用。

2、可进行培训，合格或熟练后取得自行操作资格，仅收取仪器消磨费。

3、收费：

开机：

启动计算机，开启主机电源（在imaging chamber后方）；计算机开启后，点选桌面上Living Image图标，启动程序；启动程序后，系统会要求点选个人ID进入。若为新使用者，请键入三个字的英文字母作为ID名称；画面出现control panel，按下“initialize IVIS system”，启动整套IVIS系统；待机器完成启始动作后，control panel 中的温度状态灯号为红色，等候约5-10分钟后温度降低，灯号转绿就可进行影像获取工作，此外按下温度灯号也可以观测目前CCD的温度及设定载台温度。

关机：

关闭软件：请点选主画面中“Living image”中的“Exit”；关掉计算机及主机电源：待软件关闭后，则照一般计算机关机关机程序关闭计算机，及关闭主机电源。

蛋白液相分析FLEXMAP 3D系统

位置：科研楼四层XXX房间

简介：

FLEXMAP 3D系统是新一代的灵活且简便易用的高通量多重分析及检测平台，可实现了对同一样本500个指标的平行检测。目前在液相芯片平台使用的所有微珠产品均可在FLEXMAP 3D系统使用。

应用范围：

1、免疫分析，与ELISA类似，需订购专门的试剂盒。

2、激素水平测定

3、核酸检测：检测细菌，病毒核酸；基因多态性检测；核酸定性定量。

样品上机前准备：

1、请联系泌尿所老师，进行培训，合格后可自行操作。

2、爱护仪器，损坏赔偿。

开机：

在Home主页面, 点击左边System Initialization图标，软件会自动打开Maintenance页面下的Auto Maint页面。 在Admin页面下的System Setup下有三个选项列表（下面以a, b, c表示），它们都可以用于系统开机操作。其中每周需要进行校准（calibration）操作，每日则需要进行校验（performance verification）操作以保证系统性能正常。

关机：

每天系统运行完毕后都要执行一次常规的系统关机操作。关机操作主要对管路系统进行消毒处理，去除多余的缓冲溶液，同时也能防止样品探针中的孔道形成阻塞。 在Home主页面中，点击右侧的第二个Shutdown图标。 向微孔板布局图指定的相应的贮液槽中加入20%的消毒剂，点击Run。

ABI 7300型定量PCR仪

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

7300型实时荧光定量PCR将PCR热循环、荧光检测和各种应用分析软件结合在一起，可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况。PCR实验结束后可以马上得到定量结果。本仪器采用96孔反应板或单管及8联管，反应体积25 --100 µl，实验可以在不到2小时内结束。请使用本仪器者遵守下列规定：

- 提前预约（不得超过3天）---登在仪器记录本上。如果情况有变化请及时取消预约。

- 本仪器使用的试剂、耗材、样品请自行解决。

- 初次使用本仪器者请在老师指导下操作。

- 每次实验完成请及时取出实验样品、关机并进行使用登记。

- 实验完成后清理存储文件，以为他人提供足够的使用空间。

- 实验中如有异常请及时报告。

AB 3130XL测序仪使用注意事项

位置：科研楼五层分子诊断

此款测序仪特点: 采用16道毛细管，24 小时无人监控操作，仪器设置更方便更简单，新型自动灌胶系统进行灌胶，检测池加热器改进了温度控制，通过 96 孔和 384 孔板自动进样，多色荧光检测，一种分离胶一种毛细管用于多种应用。本仪器为中心实验室百万元级高级仪器，由专人负责使用、调试和维护。

使用者进入实验室之前应做如下事项：

1.使用者在使用之前，一定事先和中心实验室该仪器的负责人联系，得到允许后才能进入实验室进行实验。

2.实验时一定确保实验区和操作区分开，以防止污染。

3.所有与测序有关的实验，操作中都要使用无粉手套。

4.测序仪中设定好的参数，实验者不能随意改动。

5.实验者在做实验之前务必将实验所用到试剂盒中的说明书上所要求的运行模式条件告知负责人。

6.实验者将自己的数据存在负责人规定的位置，限期内必须以刻盘的方式拷贝走，不能随意乱插移动硬盘。

7.实验者在实验时，一定确保上机用的胶和Buffer的量充足，有问题及时找负责人，不能私自处理。

8.实验完毕后在登记本上做好登记，告知负责人实验结束，使用者实验过程中务必确保实验室的干净整洁。

9.开机和关机一定要严格按照规定顺序执行。

显微镜使用须知离心机的使用、维护和校准

位置：科研楼二五层病理室和地下室细胞培养1~4室

- 揭开显微镜防尘罩时动作要轻，切勿将接目镜碰掉。

- 检查电源是否在关的位置，以及光强调节钮是否在“O”。

- 插上电源，将主开关拨到“I”（开）。

- 顺时针转动光强调节钮，使照明更亮，顺时针转动则照明变暗。

- 将样品放到固定器上，如是载玻片放在载玻片固定器上，转动旋钮移动物品。

- 选用物镜或改变物镜要小心。注意使用中物镜与样品的距离，防止摩擦碰撞。

- 注意不要将任何液体溅到显微镜上，如果溅到显微镜上，应立即将主机拨到“O”，拔下电源线，将液体擦干净。

- 切勿用布或粗糙物品擦拭物镜或目镜，以免损坏镜头。

- 不使用显微镜时，待灯座冷却，请用防尘罩盖上显微镜。

- 用毕后请登记。

荧光显微镜使用注意事项

位置：科研楼一层西区“荧光显微镜和图像分析室”

- 必须经过负责老师的同意方能使用显微镜，不能擅自使用。

- 显微镜关机后如需使用必须间隔30分钟以上。

- 因显微镜灯泡属消耗品，希望使用时节约时间，以增加灯泡寿命。

- 不能使用移动硬盘和U盘，以免将病毒带入。

收费标准：透射光 30元/小时；荧光 50元/小时；最少使用时间为30分钟。光盘5元/每张。

离心机的使用、维护和校准的标准操作程序

位置：科研楼二、五层开放实验区

1.目的：保证离心机的正常使用。

2.适用范围：适用于本室使用的普通离心机和低温离心机。

3.操作人：张英   王松涛

4.操作

4.1	.使用方法

4.1.1.普通离心机

a）离心机应放置在水平坚固的地板或平台上，并力求使仪器处于水平位置以免离心时造成仪器振荡。

b）打开电源开关，将预先平衡好的样品对称放置于转头的样品架上，关闭机盖。

c）旋动定时旋钮设定离心时间，缓慢旋转转速调节旋钮使仪器转速达到预定要求。

d）离心完毕后，将转速调节旋钮调回零位，关闭电源开关。

e）待离心机完全停止转动时打开机盖，取出离心样品，再次关闭机盖结束离心。

4.1.2.低温离心机

a）离心机应放置在水平坚固的地板或平台上，并力求使仪器处于水平位置以免离心时造成仪器振荡。

b）打开电源开关，按功能选择键，设定离心温度、速度和时间。

c）待机腔温度达到设定要求时，将预先平衡好的样品对称放置于转头的样品架上，关闭机盖。

d）按启动键，离心机将执行上述参数进行运行，到预定时间自动关机。

e）待离心机完全停止转动时打开机盖，取出离心样品。如不再使用该离心机，关闭电源，用柔软干净的布擦拭转头和机腔内壁，待离心机腔内温度与室温平衡后方可盖上机盖。

4.2.维护保养

a）离心室的清洁：为了避免样本等残留物的污染，应经常对离心机外壳和离心室进行清洁处理。对离心室清洁，应先打开离心机盖，拨掉电源线，用专用设备将离心机转头旋下，再用75%乙醇清洁离心室。

b）转头的清洁：转头会被样本残留物污染，也可能会被某些化学试剂腐蚀，因此应对转头每月进行清洁维护。

c）离心完毕后，应及时用干的软布拭去离心室的冷凝水。（此步仅适用于低温离心机）

d）离心结束后，使离心机盖打开，然后关机。

5.应急处理

如果离心时发现离心管破裂，必须先停止实验，将破裂管密封放入生物垃圾桶，再

用75%酒精进行擦拭消毒，如必要需用移动紫外灯照射30～60分钟后才能开始实验。

注意事项：

a）离心机应始终处于水平位置，与外接电源电压匹配，并要求有良好的接地线。

b）开机前应检查机腔有无异物掉入。

c）样品应预先平衡，使用离心机微量离心时离心套管与样品应同时平衡。

d）挥发性或腐蚀性液体离心时，应使用带盖的离心管，并确保液体不外漏以免侵蚀机腔或造成事故。

e）每次操作完毕，应做好使用情况记录，应定期对机器各项性能进行检修。

f）离心过程中若发现异常现象，应立即关闭电源，报请有关技术人员检修。

g）定期清洁机腔。

h）使用离心机时遵守左右手分开原则，只以右手操作仪器。

i）使用冷冻离心机时，除注意以上各项外，还应注意擦拭机腔的动作要轻柔，以免损坏机腔内温度敏感器。

j）相对离心力于每分钟转速的换算。

以往离心机的转速常以每分钟多少转表示，现在常用相对离心力（RCF）表示。

两者互换公式如下：

N=(RCF×105)/(1.18×R)            RCF=0.011238095×R×N

N表示转速，单位为转/分（r/min）；

R表示离心半径，即离心管底端至轴心的距离，单位为厘米（cm）；

RCF表示相对离心力，单位用重力加速度g（g＝9.8m/s）

低温高速离心机操作通用步骤

位置：科研楼地下室离心机室和各层开放实验区

1.平衡各离心管。

2.打开离心机电源开关。

3.轻轻抬起离心机盖,小心放入离心机转头。

4.对称放入己平衡好的离心管。玻璃离心管必须先放入塑料保护管内,然后再放入

转头内,以防离心管破损。

5.盖上离心机盖。

6.选择运行程序:

(1)选择转头的ID:按ROTOR按钮,当ROTOR ID闪烁时,旋转转盘选择转头ID码。

(2)设定转速:按SPEED/RCF 按钮,当SPEED/RCF闪烁时,旋转转盘选择所需的转

速。

(3)设定运行时间:按IME按钮,当TIME闪烁时,旋转转盘选择所需的时间。

(4)设定加速方式:用ACCEL按钮设定加速方式。

(5)设定减速方式:用DECEL按钮设定减速方式。

7.启动运行程序:按START 按钮(此时,离心机盖被锁定,转头开始运转,STOP灯熄

灭,START灯开始闪烁, 当达到设定速度时,START灯停止闪烁 )

8.结束运行:等待TIME指示器显示为"0",或直接按STOP按钮结束运行。

9.打开离心机盖取出转头和样本。

l0.关闭离心机电源开关,清洁离心机和转头。

注意事项：

1、离心前放入离心管的离心物品应用天平进行平衡。放入每个离心管的离心物不

可超过离心管所能容纳体积的三分之二。离心管放入离心转头前应盖紧离心管

的盖子并且要将一对对平衡好的离心管按对称位置放入离心转头中。

2、放下转头时，要确认转头是否正确卡入转轴中，防止转头凌空。因此使用前要

用手旋转一下转头，看其转的是否平稳。如不平稳，则转头未正确卡入转轴中

，要调整转头的卡入位置。

3、使用前要旋紧转头盖，旋紧时螺纹要相互吻合，不要旋歪。否则机器旋转时将

发生事故或损坏机器。旋紧转头盖后，盖好离心机盖，方可启动离心机。

4、离心机使用完毕后，应及时关掉离心机的电源开关，并拉下电源的闸刀开关。

同时将机内的水用布或纸擦干，并打开离心机盖将其晾干。转头，吊篮，套管

等，使用完毕后，应擦干，并分别放置；转头清洗后应倒置，使转头内的水全

部流出。

台式大容量冷冻离心机——Allegra X-15R

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

性    能 ： Beckmann Allegra X-15R 大容量冷冻离心机最高转速为4750rpm，可设置0—4℃，有10ml、15ml和50ml圆底 （尖底可用）  离心管三种适配器。

使用范围 ：大容量多管的低速冷冻离心

操作规程 ：1.按机器左侧的POWER键.（填写仪器使用时间、人员姓

名、单位）

2.按SET键设置条件：转速/离心力、温度、时间、升速

（↗：1~10越大越快）降速（↘：0~10越大越快），按

ENTER键输入。注意：不要更改转头号（ROTOR:4750）。

3.配平装有离心管的适配器，严禁向套筒中直接注水衡。应取两只空白离心管相对放置，加、减水配平。离心管在适配器中的位置原则见右图。

4.按DOOR键打开离心盖，对称放入离心管，按START进行离心。用毕，擦干离心筒，打开上盖，关闭电源，填写实验记录。

常见故障 ：设置错误

管理办法 ：1.使用者应提前预约

2.初次使用者需向主管人员申请，经培训后方可自己使用。

高速冷冻离心机  RC5C

位置：科研楼地下室离心机室

性    能 ：RC5C高速冷冻离心机配备两种转头SS—34(05),SH—MT(12),最高转速为20000rpm，可设置0 —4℃

使用范围 ：用于低温离心，要求离心转速5000—12000rpm，如有特殊要求应向主管人员申请。

操作规程 ：

1.打开电源开关（墙上）

2.按下离心机的POWER键，选择转头并安装转头

3.设置条件：转头号、温度、时间、转速

4.配平离心管，液面低于离心管的2/3。

5.将离心管对称放入转头（盖转头盖），按 STAR进行离心

6.用毕，卸下转头放回原处，擦干离心筒，打开机盖, 关闭电源.

7．填写实验记录

常见故障 ：1.所选择的转头与设置的转头号不匹配

2.使用SS—34转头时一定记住拧好转头盖

台式高速冷冻离心——28RS

位置：科研楼地下室离心机室

性    能 ： BIOFUGE  28RS 高速冷冻离心机最高转速为28000rpm，可设置0—4℃，1.5ml管头。

使用范围 ：小容量的高速离心

操作规程 ：1.按机器的POWER键

2.按SET键设置条件：转速、温度、时间、按ENTER键输入

3.配平离心管，每管溶液量少于一毫升，按LID键打开离心盖，对称放入离心管，按STER进行离心

4.用毕，擦干离心筒，关闭电源，填写实验记录

常见故障 ：设置错误

管理办法 ：1.使用者应提前预约

2.持证者可自己使用，其它需向主管人员申请，允许后方可使用

超速离心机技术资料

位置：科研楼地下室离心机室

性    能 ：最高转速70，000rpm,配备角式，水平，垂直三种转头，转头可设置温度0—40℃

使用范围 ：高转速离心（≥20000rpm ）、密度剃度离心。

操作规程 ：

1.配平，离心管（本离心机专用）封口（盖），装入转头

2.POWER打开

3.开盖，转头放入离心腔

4.关盖，设置离心条件：温度、转速、时间、升降速快慢

5.按VACUUM抽真空至VACUUM下的第二个绿灯闪烁

6.按CHECK，确认离心条件，再按START

7.到时停止或按STOP

8.转数为零时，按VACUUM

9．取出转头，POWER关闭

10．填写记录。

保     养 ：室温5—35℃，保持离心腔及腔盖封闭垫清洁，转头及配件用后要清洗干净，空气晾干。

Eppendorf 5810R低温高速离心机操作流程及注意事项

位置：科研楼二层开放实验区

离心机是利用离心力对混合液（含有固形物）进行分离和沉淀的一种专用仪器，即利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力，加快液体中颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。

操作流程

一、开机 ：按“power”键打开离心机电源开关，此时机器启动，有压速机启动声音。

二、放置物体：

1．平衡物品：将需要离心的液体导入专用离心管内，要求液体的装量不要超过总体积的4/5，然后在相应的天平进行平衡。

2．平衡放置离心管，离心管要对称放置，如管为单数不对称时，应再加一空管放入相同质量的水，调整使其质量对称，盖紧离心机上盖。

三、设置离心参数：

1．调节温度按钮，设定所需离心温度；

2．调节速度设置按钮，设定所需离心速度，但最高不得超过4000rpm；

3．按分/秒选择按钮，确定使用“分”或“秒”计时，再调节时间设置按钮，设置离心时间；

四、开始工作：

1．检查离心机盖是否盖紧 ，按“start”键，离心机工作；

2．如发现有不平衡或其他异常情况，按“stop”键立即停止离心；

3．在预设时间完成以后，“STOP”键指示灯闪烁，机器停止工作。

4．等待机器完全停止下来，“STOP”灯熄灭，转速为零，打开机器上盖，取出离心物品，此时离心工作完成。

五、测定工作全部结束后应做的工作：

1．每次使用完毕，立即清洁并悬挂标识，填写仪器使用记录。

2．用细软布擦拭箱体表面污迹、污垢目测无清洁剂残留，用清洁布擦干。

注意事项

1．注意放置样品时的物品平衡；

2．离心时注意将离心机盖子盖紧，以防高速离心时样品飞出；

3．离心工作完成。取出离心管时应小心，勿使已经沉淀的物质不因震动而上升，发生混浊。

细胞涂片离心机操作规程

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

- 开电源，取出转头，对称放入玻片夹

- 加入样品（50---100ul细胞悬液），盖内盖，转头放回，固定、盖机盖

- 调好转速、时间、按STAT

- 停机后，取出转头、样品，将转头放回，关机

- 用蒸馏水冲洗加样漏斗，放置凉干

- 填写记录

万分之一天平 AEU—210

位置：科研楼二、五层开放实验区

性    能 ：灵敏度高，最大称量为200g，精确至1mg

操作规程 ：

1.按TARE调零后将称量纸放在托盘上，待左边箭头出现后按TARE调零（除纸重）

2.用药勺将样品轻放在称量纸上，待左边的箭头出现，所显示的数字为称量量。

3.称毕拿下称量纸，按TAER调零填写实验记录

注意事项 ：1.不要超过最大称量

2.在托盘上只能放硫酸纸或锡纸

3.不可在托盘上加减样品

AL—500天平

位置：科研楼二、五层开放实验区

基本性能 ：最大称量为 500g,精确至0.1g

操作规程 ：1.按TAER调零后将称量纸或称量器皿放在托盘上，在按TAER调零后将样品放置器皿中称量

2.称毕，将称量纸或称量器皿拿走，按TAER回零，擦净托盘

冷冻抽干机操作规程

位置：科研楼地下室离心机室

- 开机前检查电源，干燥机是否干净，真空泵是否有油。

- 接通电源（LV应为220V），室温(AT)20摄氏度

- 开Refrigerate,C1显示制冷温度，RT为开机时间

- 待OK灯亮，开Vacuum，V1显示真空度

- 待OK灯亮，接预冷至<-40℃样品，接通真空系统

- 解除真空，关Vacuum，关机，切断电源

- 将抽气筒移开化箱。填写记录

注意：关机前必须解除真空

紫外分光光度计   UV2100

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

技术指标 ：单波长，双光路

波长范围 190—900nm

谱带宽度 0.1，0.2，0.3，0.5，0.8，1，2，5，02，05nm

测光量程 吸光度−4~5Abs，透光率/反射率0~999.9%T

操作规程 ：

- 主机开关，监视器开关，光度计开始自检。

- 自检结束，荧光屏幕显示

（1）SPECTRUM   （波长扫描）

（2）TIME SCAN   （时间扫描）

（3）QUANTITATIVE(定量分析)

按需要选择测定方式。

- 用NEXT进入下一步（必要时）

- 用GO TO  λ 改变波长。

- 用AUTO ZERO调零。

- 测定结束，按ESC键返回初始状态，先  关监视器，后关主机。

- 填写实验记录。

细胞超声粉碎机操作规程

位置：科研楼一层东侧开放仪器区

- 接通电源

- 将枪头插入细胞液，调旋钮到所需强度，计算时间

- 时间到，将旋钮旋回，枪头取出

- 关电源，用蒸馏水冲洗枪头，擦干放回原处

- 填写记录
注    意 ：1.不得按 AUTO PRINT键

2.称量纸一定要用硫酸纸或锡纸

PCR仪使用规则

位置：科研楼二、五层开放实验区

- 开机自检。

- 按Enter进入选择编辑状态or List.

- 根据所需的条件输入。

- PCR结束后按STOP将仪器回到初始状态，再关机。

- 本机需预约登记！初次使用请本室工作人员协助。

PE2400PCR仪使用规则

位置：科研楼二、五层开放实验区

- 开机自检。

- 按“F2”键进入编辑状态，根据所需条件输入。

- PCR结束后按STOP键，按“Exit”键返回初始状态，再关机。

注：本机需预约登记！初次使用请本室工作人员协助。

AB 2720PCR仪操作流程及注意事项

位置：科研楼五层分子诊断

PCR仪模拟DNA的天然复制过程合成特异的DNA片段，其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。本实验室使用的是ABI PCR仪。

操作流程

1. 开机 ：先打开位于仪器后方右侧的电源开关，开启仪器。视窗上显示“SELF TEST”,显示10秒中后，显示RUN-ENTER菜单，准备执行程序。

2. 放标本：放入样本管，关紧盖子。
3. 编辑程序：输入新的程序，按《creat》F2键，显示标准程序，按箭头方向键改变需要的温度和时间，输入结束后可按《start》F1键直接运行程序，屏幕显示《反应体系》，以数字键输入反应体系，按《start》F1键则开始执行程序。

4. 开始工作：

用《info》键可以显示当前运行状态，可以显示大约的实验结束时间，用《stop》或《Cancel》可停止运行的程序。

5. 实验结束：试验结束后，关闭电源，将样品管拿出。

6. 测定工作全部结束后应做的工作：清洁仪器表面，并进行所需之保养。

7. 附其它PCR仪操作：

7.1如果要运行已经编好的程序，则直接按《RUN》F1键，用箭头键选择已储存的程序，按《start》F1键，则屏幕显示《反应体系》，以数字键输入反应体系，按《start》F1键则开始执行程序。
7.2如果要输入新的程序，按《creat》F2键，显示标准程序，按箭头方向键改变需要的温度和时间，输入结束后可按《start》F1键直接运行程序，也可按《STORE》F2键保存程序，按《method》键，命名新的程序，最多8个字母，最后按《accept》键保存程序。        
7.3编辑程序

7.3.1按《edit》F3键，用方向键选择需要编辑的文件名，或选择《user》键命名新的程序，最多8个字母，输入后按《enter》确认，然后按《edit》F1键开始编辑程序。
7.3.2输入程序步骤：用方向键移动光标，根据需要用键盘数字键输入温度、时间和循环次数。

7.3.3输入结束后可按《start》F1键直接运行程序，也可按《STORE》F2键保存程序，按《method》键，命名新的程序，最多8个字母，最后按《accept》键保存程序。 
7.4其它：用《pause》可以暂停一个运行的程序，再按一次继续程序。
用《stop》或《Cancel》可停止运行的程序。

用《info》键可以显示当前运行状态。
7.5其它操作：
7.5.1可以用《Cancel》键删除输错的值，输入新的值后按《ENTER》确认。
7.5.2删除已经储存的程序：按《Util》键，可显示“utilities”屏，按《More》键，可显示“delete”，按《delete》F1键，可出现method菜单，在菜单中选择要删除的method，按F1键，再按《Yes》F1键确定删除。
7.5.3查看程序的步骤：在主菜单上选择《RUN》键，用方向键选择感兴趣的程序名称，按《VIEW》键，即可显示感兴趣的程序内容，此时不能改变程序的值。

注意事项

1. 防止PCR过程中的污染；

2. 设立对照：设立阳性对照、阴性对照和试剂对照；

3. 操作时注意电源不要意外关闭；

4. 注意避免PCR仪样品池的污染。

琼脂糖凝胶电泳设备操作流程及注意事项

位置：科研楼二、五层开放实验区

琼脂糖凝胶电泳是用琼脂糖凝胶作支持物的电泳法，借助琼脂糖凝胶的分子筛作用，核酸片段因其分子量或分子形状不同，电泳移动速度有差异而分离。是基因操作中常用的重要方法。本实验室所用的仪器是Bio-Rad Power PacTM Basic电泳仪。

操作流程

1、凝胶准备：将称好的琼脂糖置三角瓶中，加入电泳缓冲液，微波炉加热熔化琼脂糖，熔化的琼脂糖自然冷却到60～70℃时，加入EB并轻轻混匀。

2、胶床准备：取出胶床和梳子，将梳子垂直插入到胶床的小凹槽内，梳齿底端和床面有1mm的间隙，将胶床放在调整好的水平台上。

3、铺胶：将冷却致60℃的凝胶倒入准备好的胶床内，凝胶厚度3～5mm，室温下静置30分钟左右，凝胶固化。将凝胶的胶床置于电泳槽中，并使样品孔位于电场负极。

4、电泳准备：向电泳槽中加入电泳缓冲液，越过凝胶表面即可，轻轻拔出固定在凝胶中的梳子。

5、样品准备：向核酸样品中加入上样缓冲液，用加样器轻轻混匀

6、上样：用加样器吸取样品，轻轻的加入到凝胶的样品孔中。

7、电泳：盖上电泳槽，打开位于仪器右侧的电源开关，设置电泳参数按《V》键后可以“↑”键或“↓”键调节电压值，按《A》键后可以“↑”键或“↓”键调节电流值。在待机/预置状态下按“RUN/STOP”键，进入运行状态，电泳仪输出高压。

8、电泳结束后，按“RUN/STOP”键，返回待机/预置状态，取出凝胶。

9、电泳结果分析：在紫外检测仪直接观察电源条带并摄影记录

10、测定工作全部结束后，检查电极是否干燥；用软布清洁仪器表面。

注意事项

1、凝胶浓度选择根据样品DNA分子大小而定，所以电泳前应对DNA片段大小有粗略的估计；

2、用胶布封闭胶床两端时，要确保严密，以免灌胶时有胶液漏出；

3、用微波炉熔化琼脂糖时，以免突然产生气泡，使琼脂糖溢出来；

4、凝胶冷却至60℃左右，立即铺胶，以防凝固；

5、上样前检查样品孔内是否有气泡，并设法排除；

6、电泳前，确认样品孔位于电场负极；

7、因EB存在，全部操作过程要带防护手套，排放要按规定执行。

电泳仪使用规程

位置：科研楼二、五层开放实验区

电泳仪（使用的输出电压范围： 100V，300V，600V)防止触电要要点：

- 使用前检查电源、电压电流旋钮是否在零点，将红、黑色插头分别插入同色插口。

- 打开开关，调节所需电压电流，不得超负荷运行。

- 电泳结束将电钮调回零点，再关开关。

- 先从电泳仪接口处拔下红黑插头，再拔 掉电泳槽连线。

- 电泳仪接线请勿接触有水的地方，以防短路，仪器受损。

具体操作步骤：

1实验前的准备工作：

a)检测电泳液的配方的离子浓度是否正确；

b)电线连接是否可靠；

c)调节电源输出值；

d)打开电源开关，进行预电泳，观察槽中导线是否有连续的小气泡，若过多则减小输出，反之加大输出。

2实验操作：

a)将预制作好的凝胶放入电泳槽，注意正负极性；

b)加样动作快而准、轻，防止样品在凝胶中扩散；

c)在跑大胶板是要注意均匀降温，否则玻璃板会爆裂，电泳条带会走形。

d)在电泳过程中可用手提式紫外灯照射观察条带，也可在关闭电源的情况下，将凝胶取出，放到专业凝胶图像处理仪上观察。

e)结果处理：一般可以通过拍照，保留图像，以便后续处理。

3注意事项：因为实验中使用的EB是一种强致癌物资，实验中要做好防护，实验操作要区分清洁区和污染区，废物要区分放置，以便分级处理。对凝胶的处理有晒干后焚烧处理和深埋处理。严禁：直接倒入垃圾箱，当普通垃圾处理。

凝胶成像仪操作流程及注意事项

位置：科研楼二、五层开放实验区

凝胶成像仪是对DNA/RNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色（如EB、考马斯亮蓝、银染、Sybr Green）及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析。凝胶成像系统可以应用于分子量计算,密度扫描,密度定量, PCR定量等生物工程常规研究。本实验室所使用的是SynGene G;BOX凝胶成像仪。

操作流程

1 接通外接电源，按下灯箱后面的开关，打开电脑。

2 小心将凝胶放入凝胶成像仪的样品仓，并将凝胶位置放正。

3 打开电脑上的“GeneSnap from SynGene”图标，“view live image and adjust camera setup”按钮为绿色，调节exposure time（曝光时间），通过软件上的open iris(焦距)、zoom in on the sample(光圈)和adjust fine focus near(远近按钮)调节到最清晰的图片，然后关紧仓门，然后点击照相按钮。

4点击软件界面上的“File”选项，选择“save image”项，保存所拍图片。

5 关闭软件界面。

6 关闭灯箱后面的电源开关，关闭电脑和外接电源。

7 如实登记凝胶成像系统的使用情况。

注意事项

1 注意DNA凝胶含有EB，操作时应戴手套。并防止EB污染。

2 使用完后请在记录本上登记。

3 凝胶成像系统电脑为图像扫描分析专用，不得作其它用途，不得修改电脑设置。

4 如出现故障，应及时向中心工作人员汇报解决。

常规仪器设备的使用、操作和维护程序

位置：科研楼二、五层开放实验区

1.目的：正确操作使用仪器设备，确保检测质量，保障仪器设备的使用寿命，充分发挥仪器效益和效率。

2.范围：电热恒温水浴锅、超净工作台、冰箱、电泳仪等。

3.使用程序

3.1.仪器设备的使用授权：

a）仅有本实验室工作人员有权使用实验室的仪器设备。

b）仪器设备的使用者在使用前首先必须熟悉仪器设备的操作使用程序并经室主任考核认可。

3.2.仪器的使用：

a）仪器设备的使用严格遵守分区使用管理。

b）仪器设备的使用必须严格遵循仪器设备的标准操作规程。

c）主要仪器使用时每次工作应有相应的使用记录。

4.操作及维护程序

4.1.电热恒温水浴箱

4.1.1水浴箱应置于坚固的水平台上，电源电压须匹配。

4.1.2在水浴箱内注入一定量的蒸馏水。

4.1.3打开电源开关，把温度控制器的温度调节旋钮至设定温度。

4.1.4在每次水浴箱使用前，放入标准温度计同时监测实际水温，以校正温度。

4.1.5水浴箱工作温度波动范围应控制在：设定温度 +/–1℃以内。

4.1.6水浴箱要有水浴箱温度记录表，记录每天温度；如温度超出正常范围，该温度应划上红圈，并把修正操作记录下来。

4.1.7水浴箱内外应保持清洁，外壳忌用腐蚀性溶液擦拭。

4.1.8仪器不用时，需套好防尘罩，以免温度控制器受潮影响使用。

4.2.超净工作台

4.2.1 新安装或长期未使用的工作台，使用前必须用超净真空吸尘器或不产生纤维的物品认真进行清洁工作。

4.2.2 接通电源，使用前应提前15～30分钟同时开启紫外灯和风机组工作。

4.2.3风机、照明均由批示灯指示其工作状态，工作时，发光。

4.2.4 工作台面上禁止存放不必要的物品，以保持工作区的洁净气流不受干扰。

4.2.5 禁止在工作台面上记录书写，工作时应尽量避免作明显扰动气流的动作；禁止在预过滤进风口部位放置物品，以免挡住进风口造成进风量减少，降低净化能力。

4.2.6 使用结束后，用消毒液清理工作台面后打开紫外灯，15～30分钟后关闭紫外灯，关闭洁净台电源。

4.2.7 每次使用洁净台后，均需对洁净台进行清洁。

4.2.8 做好维护记录。

4.2.9长期不使用的工作台拨下电源插头。

4.3.普通冰箱

4.3.1 开、关机：试剂冰箱按说明书要求放好后，插上电源线，冷藏室温度开关置于4℃，冷冻室温度开关置于 -20℃，2小时后用温度计确认。系统进入正常运行状态后即可正常使用。

4.3.2 若冰箱较长时间不用或需要送修时需按以下步骤操作：

a）关闭冰箱电源，并拔下电源插头。

b）清空冰箱内的所有贮存物，并妥善放置到其它冰箱内。打开冰箱门，等待冰箱内的霜化完。

c）用肥皂水擦洗干净冰箱内胆，后用消毒液擦洗一次。

d）保持冰箱门打开待其自然干燥。

4.3.3 冰箱应放置于水平地面并留有一定的散热空间。

4.3.4 外接电源电压必须匹配，并要求有良好的接地线。

4.3.5 放入冰箱内的所有试剂、样品、质控品等必须密封保存。

4.3.6 保持冰箱出水口通畅；非自动除霜冰箱应定期除霜；定期清洁冰箱，清洁时切断电源，用软布蘸水擦拭冰箱内外，必要时可用中性洗涤剂。

4.3.7 每日由专人负责观察冰箱内温度并记录于表中，记录表贴于门上，每月一张，一年装订成册存档。

4.3.8 若温度超出规定范围，调节温控使其回到正常范围，并进行记录。

4.3.9 若温控调节无效，报请设备科维修，修理后须验收合格并签字后方能正常使用。

高温烤箱使用规则

位置：科研楼二、五层开放实验区

一．易燃及塑料制品不准放入此烤箱！

二. 使用方法：打开电源即可。温度已经设置好，请勿动其它开关！

三. 到时请断电，不准过夜使用！以确保安全。

四．待烤箱降置室温后再开门取物。

五. 请登记科室、姓名、电话、开始及结束时间。

中低温烤箱使用操作规程

位置：科研楼二、五层开放实验区

- 使用烤箱前检查烤箱内有无待烤或已经烤好的用品，并妥善处理。

- 插上电源，打开开关，然后调整所需温度。

- 试管和培养瓶应用锡纸封口，切勿用纸包裹，塑料用品不得用高温烤。用于烤干目的而非灭活RNA酶的操作应不超过80℃.

- 烤箱用毕，按“断”键后，再关开关。

- 拔掉插销。

- 待温度降至室温再开烤箱门。

- 填写使用记录。

高压锅使用注意事项

位置：科研楼二、五层开放实验区

- 首次使用应请工作人员示范。

- 检查高压锅内的水的位置：加入蒸馏水，水位应在电圈2cm（厘米）以上。

- 将内锅放好，将排气管插入。

- 将盖盖好，螺旋对称拧紧。

- 插上电源5分钟后放下减压阀。

- 待压力上升至0.15Mpa后开始排气，并记录时间，一般15分钟至20分钟即可达到消毒目的。

- 拔掉电源，待高压锅压力表降至“0”前，不可开取，以防烫伤。

- 使用高压锅时，使用者不得远离！

洁净台使用注意事项

- 消毒洁净台（打开紫外灯照射30’—40’）并记录起、止时间于登记本上。

- 洁净台内切勿放有机溶剂

- 如试剂滴洒于洁净台上，请及时清洁。

- 实验结束请用70%乙醇清洁台面。

测量仪器设备统一管理标准程序

1.目的：确保设备仪器的精确性，保证实验的准确性。

2.适用范围：实验室所有测量设备（包括移液器、温度计、湿度计等）。

3.操作人：中心实验室指定带教老师

4.操作方法

a）根据具体仪器的要求在规定时间内上报设备科，要求仪器校准。如移液器校准时间半年；温度计、湿度计1年。

b）由医院设备科统一校准。

c）详细记录校准仪器的名称型号、以及校准时间。

d）一些测量设备（如温湿度计）可只校准一套，校准过的测量设备可作为实验室其它该种测量设备的参照。

e）一些仪器设备（包括冰箱、水浴箱等）每天都要用校准过的温度计进行测定、记录，以确保其精确性，保证实验质量。

连续可调式移液器的操作及校准程序（个人装备）

1.目的：正确使用移液器，确保移液器加样的精确性和准确性。

2.适用范围：各种品牌、型号的连续可调式移液器。

3.操作程序

3.1 转动旋钮设定移液量，设定的移液量不可超出该移液器规定的范围。

3.2 装上配套的吸头（Tip）。

3.3 将按钮压至第一停点位置。

3.4 将移液管吸头浸入液面下2～3mm深处，然后慢慢松开按钮吸入液体。待移入吸头吸满液体后，将吸头撤出液面，擦掉吸头外侧的所有液滴。

3.5 轻轻压下操作按钮至第一停点位置，放出液体。约1秒钟后，继续将操作按钮向下压至第二停点位置。待吸头液体放干净后，将吸头贴在容器瓶壁上防止形成液滴滴入瓶中，撤出吸头。

3.6 松开按钮使之回到起点位置。需要时，可更换吸头继续移液操作。

4.校准方法

4.1	.校准环境和用具要求

室    温：20～25℃，测定中波动范围不大于±0.5℃。

电子天平：放置于无尘和震动影响的台面上，房间尽可能有空调。称量时，为保证天平内的湿度（相对湿度60～90％），天平内应放置一装有10mL蒸馏水的小烧杯。

小烧杯：5～10mL体积。

测定液体：温度为20～25℃的去气双蒸水。

选定校准体积：

a）拟校准体积；

b）移液器标定体积的中间体积。

c）最小可调体积（不小于拟定体积的10％）。

如为固定体积移液器，则只有一种校准体积。

4.2	.校准步骤

a）将移液器调至拟校准体积，选择合适的吸头；

b）调节好天平；

c）来回吸吹蒸馏水3次，以使吸头湿润，用纱布拭干吸头；

d）垂直握住移液器，将吸头浸入液面2～3mm处，缓慢（1～3秒）一致地吸取蒸馏水；

e）将吸头离开液面，靠在管壁，去掉吸头外部的液体；

f）将移液器以30℃角放入称量烧杯中，缓慢一致地将移液器压至第一档，等待1～3秒，再压至第二档，使吸头里的液体完全排出；

g）记录称量值；

h）擦干吸头外面；

i）按上步骤称量10次；

j）取10次测量值的均值作为最后移液器吸取的蒸馏水重量，按附表1所列蒸馏水Z因子计算体积；

k）按校准结果调节移液器。